
	主要技术参数

	设备配置要求及用途：脑电采集系统：包括放大器，控制盒，采集软件、分析软件，主要作用是测和记录大脑的自发生物电活动，评估大脑功能和意识水平及其他脑科学科研研究。

	序号
	内容
	备注

	
	参数
	

	1
	具有听觉脑干诱发电位、脑电、事件相关电位、心电等采集分析功能；
	

	2
	脑电导联数≥64导，一体化头盒上的独立电极插口数量≥70个；
	*

	3
	主体设备64导脑电通道集中在一块信号放大电路板上，一体化头盒；
	

	4
	软件支持选择最大升级容量≥500导；
	*

	5
	软件支持显示采样率≥19,000 Hz/导；
	*

	6
	软件支持显示输入阻抗≥9 GOhms；
	*

	7
	带宽范围大于0～2500 Hz；
	

	8
	A/D转换分辨率≥20Bit；
	

	9
	共模抑制比≥105dB
	*

	10
	输入噪声≤0.7uV RMS，DC ～ 200 Hz；
	

	11
	灵敏度:直流模式不大于28nV/bit ，交流模式不大于5nV/bit；
	

	12
	软件支持显示系统增益≥1900；
	*

	13
	核磁兼容控制盒可支持最少4个64导脑电同步采集，实现多人实时同步采集脑电功能。反应时、参考、接地可独立；同时软件支持显示和4个硬件对应的动画图标，图表上有和实物一一对应的面板图形界面；
	

	14
	刺激软件可自由编程，可实现声音、文字、文本、图片等不同类型的实验程序；
	

	15
	支持连续或分段采集；
	

	16
	在数据采集过程中所有事件均自动检测并记录，反应代码和刺激代码可以有效分离；
	

	17
	可以在线进行脑电阻抗检测及数据分析：滤波、数据重组、叠加平、PCA/ICA成分分析
	

	18
	支持在线数据转接到Matlab；
	

	19
	软件支持同时显示最多8个64导放大器图标，并且每一个放大器图标都具有和真实放大器一样的布局结构；
	*

	20
	支持2D和3D脑电地形图及其动态在线呈现功能；
	

	21
	3 D 视图可以对电极、数据和大脑模型的操作进行真实的3 D 呈现功能；
	

	22
	2 D 地形图可以定制单独的地形图或同时包含时间和周期及频域的动态地形图；
	

	23
	支持根据实验和研究需求进行去除眼电干扰及伪迹剃除；
	

	24
	用户可根据需要自定义ERP数据处理流程，包括：重参考选择、ERP波形画图、ERP峰值/潜伏期导出、ERP平均幅值导出、不同事件波形相加/减运算等，完成P1,P50,N170,P300.N400等经典ERP成分实验；
	

	25
	支持实时的线性噪声衰减功能：非滤波、自适应噪声消除；
	

	26
	采集软件和事件相关电位分析软件为同一品牌软件，不接受开源软件；
	*

	27
	提供P300、SSVEP、MI脑机接口实验范式；
	

	28
	电极帽采用标准的银/氯化银(Ag/AgC1)电极；
	

	29
	电极帽的电极被包裹在软橡胶内固定，使佩带者更舒适；
	

	30
	电极帽的所有电极都很清楚地标记在帽子上，不是在放大器的接口上，使电极的定位快速简便；
	

	31
	导电介质为导电膏时，输入阻抗不大于5KOhms；
	

	32
	投标产品为进口产品时，需要提供生产厂家的授权书；
	

	33
	招投标流程中，有争议者签订合同前要带样机进行检测，一切费用由供应商承担。
	

	34
	需要提供样机及技术人员支持，协助完成脑智计划项目完成；
	*

	35
	需要提供四年科研支持。
	


注：1、技术参数要求备注栏内带“*”标注的为重要技术参数，若投标设备技术指标与该项要求相比出现负偏离者将导致废标。
2、技术参数要求备注栏内未标注“*”的为一般技术参数，投标设备技术指标与要求相比超出3项负偏离者将导致废标。
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