郑州大学第一附属医院远程医学中心协同创新项目试剂、设备及检测采购项目

招标文件

项目编号：豫财招标采购-2022-1558

采购人：郑州大学

采购代理机构：河南正禄招标代理有限公司

二○二三年一月

目     录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	5

第三章 评标办法（综合评分法）	24

第四章 采购需求	33

第五章 合同条款及格式	54

第六章 投标文件格式	64

# 第一章 招标公告

郑州大学第一附属医院远程医学中心协同创新项目试剂、设备及检测采购项目-公开招标公告

一、项目基本情况

1、项目编号：豫财招标采购-2022-1558

2、项目名称：郑州大学第一附属医院远程医学中心协同创新项目试剂、设备及检测采购项目

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：3600000.00元

最高限价：3600000.00元

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算（元） | 包最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 豫政采(2)20230001-1 | 郑州大学第一附属医院远程医学中心协同创新项目试剂、设备及检测采购项目 | 3600000.00 | 3600000.00 |

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1采购内容：

| 序号 | 采购物品名称 | 是否可投进口产品 | 计量单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 倒置荧光显微镜 | 是 | 台 | 1 |
| 2 | 实时荧光定量PCR仪 | 是 | 台 | 1 |
| 3 | 超微量分光光度计 | 是 | 台 | 1 |
| 4 | 凝胶成像仪 | 否 | 台 | 1 |
| 5 | 真空离心浓缩仪 | 是 | 台 | 1 |
| 6 | 微量高速冷冻型离心机 | 是 | 台 | 1 |
| 7 | 移液器八道排枪 | 是 | 把 | 6 |
| 8 | 倒置显微镜 | 是 | 台 | 1 |
| 9 | 多功能水平电泳槽及电泳仪电源 | 否 | 台 | 1 |
| 10 | 全能型蛋白快速转膜仪 | 是 | 台 | 1 |
| 11 | 台式低速大容量离心机 | 否 | 台 | 1 |
| 12 | 普通冰箱（4度，-20度） | 否 | 台 | 2 |
| 13 | 超级恒温混匀仪 | 否 | 台 | 2 |
| 14 | 迷你离心机 | 否 | 台 | 5 |
| 15 | 制冰机 | 否 | 台 | 1 |
| 16 | 荧光计 | 是 | 台 | 1 |
| 17 | Next 酶学转化法甲基化建库试剂盒 | 是 | 套 | 2 |
| 18 | NovaSeq 6000 S4 Reagent Kit | 是 | 套 | 5 |
| 19 | cfDNA提取试剂盒 | 否 | 套 | 2 |
| 20 | 高效cfDNA富集分离试剂盒 | 否 | 套 | 2 |
| 21 | 基于高通量测序方法的TCR免疫组测序关键技术检测 | 否 | 例 | 144 |
| 22 | 基于高通量测序方法的蛋白组学检测关键技术检测 | 否 | 例 | 144 |

注：包括但不限于货物的购置、安装、调试、验收、培训、质保期内外服务及其他伴随服务等，具体内容详见招标文件。

5.2交货期：合同签订后60个日历天内。

5.3质量标准：达到国家及行业验收合格标准，且满足采购人需求。

5.4质保期：自验收合格后国产设备3年，进口设备1年。

6、合同履行期限：至质保期结束

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：是

9、是否专门面向中小企业：否

二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：无

3、本项目的特定资格要求

3.1根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125 号)、《河南省财政厅关于转发财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知的通知》（豫财购〔2016〕15号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商（投标人），拒绝参与本项目的投标；【查询渠道：（www.creditchina.gov.cn）、“信用中国”网站、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】；

3.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（投标人），不得参加同一合同项下的政府采购活动。供应商（投标人）需出具承诺函，格式自拟。

3.3若所投产品为进口产品，需提供《对外贸易经营者备案登记表》以及制造商或国内总代理商对于本项目的授权和售后服务承诺函。

三、获取招标文件

1.时间：2023年01月05日 至 2023年01月11日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:55（北京时间，法定节假日除外。）

2.地点：登录河南省公共资源交易中心（http://www.hnggzy.net/）

3.方式：投标人需要完成信息登记及CA数字证书办理后，凭CA数字证书（CA密钥）登录市场主体系统按网上提示自行下载招标文件及相关资料（详见http://www.hnggzy.net/公共服务-办事指南），未按规定在网上下载招标文件的，其投标将被拒绝。

4.售价：0元

四、投标截止时间及地点

1.时间：2023年 02月02日09时00分（北京时间）

2.地点：河南省公共资源交易中心远程开标室（http://www.hnggzy.net/）

五、开标时间及地点

1.时间：2023年02月02日09时00分（北京时间）

2.地点：河南省公共资源交易中心远程开标室(一)-5

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《中国招标投标公共服务平台》、《河南省公共资源交易中心门户网站》、《郑州大学招标采购网》上发布，招标公告期限为五个工作日 。

七、其他补充事宜

1.执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》[财库（2020）46号]；

2.执行《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；

3.执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；4.执行《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号）；

5.执行关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）；

6.执行关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）；

7.本项目采用“远程不见面”开标方式，不见面开标大厅网址为http://www.hnggzy.net/，投标人无需到河南省公共资源交易中心现场参加开标会议，投标人应当在招标文件确定的投标截止时间前,登录不见面开标大厅签到解密等。

8.不见面服务的具体事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《河南省公共资源“智慧交易”平台-不见面开标大厅投标人操作手册V1.0.doc》。

9.投标人编制投标文件时，应根据招标文件相应要求，涉及营业执照、资质、业绩、获奖、人员、财务、社保、纳税、各类证书等内容，必须在河南省公共资源交易中心市场主体信息库中已登记的信息中选取。未在市场主体信息库中登记的上述内容，不作为评标依据。投标人应及时对河南省公共资源交易中心市场主体信息库的相关内容进行补充、更新。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1. 采购人信息

名称：郑州大学

地址：郑州市科学大道100号

联系人：赵老师

联系方式：13673693207

2.采购代理机构信息（如有）

名称：河南正禄招标代理有限公司

地址：郑州市郑东新区通惠路与白沙路交叉口东盛广场9层01号

联系人：陈诗涵

联系方式：0371-53301569

3.项目联系方式

项目联系人：陈诗涵

联系方式：0371-53301569

# 第二章 投标人须知

## 一 投标人须知表

| 条款号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 采购人 | 名称：郑州大学 地址：郑州市科学大道100号 联系人：赵老师 联系方式：13673693207 |
| 1.2 | 采购代理机构 | 名称：河南正禄招标代理有限公司 地址：郑州市郑东新区通惠路与白沙路交叉口东盛广场9层01号 联系人：陈诗涵 联系方式：0371-53301569 |
| 1.3.1 | 交货期 | 合同签订后60个日历天内。 |
| 1.3.2 | 交货地点 | 郑州大学指定地点 |
| 1.3.3 | 质保期 | 自验收合格后国产设备3年，进口设备1年 |
| 1.3.4 | 质量标准 | 达到国家及行业验收合格标准，且满足采购人需求 |
| 1.3.5 | ▲合格投标人需要满足的资格条件 | 投标人应当具备政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并提供下列材料： 1、在中华人民共和国境内合法注册的，须具有独立法人资格或其他组织，提供有效的营业执照或其他证明材料； 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供上一年度（2021年）经审验的财务年审报告，成立时间较短不能提供的，应提交开户银行出具的资信证明； 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供声明函，格式自拟； 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供近三个月以来任意一个月缴纳税收和社会保险的申报证明材料； 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供声明函，格式自拟； 6、单位负责人为同一人或者存在控股关系、参股关系、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或未划分标段的同一招标项目投标，提供声明函； 7、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标投标人，拒绝参与本项目政府采购活动；采购人或代理机构查询渠道：失信被执行人通过“中国执行信息公开网”网站查询； 重大税收违法案件当事人通过“信用中国”网站查询； 政府采购严重违法失信行为通过“中国政府采购网”查询； 8、若所投产品为进口产品，需提供《对外贸易经营者备案登记表》以及制造商或国内总代理商对于本项目的授权和售后服务承诺函。 9、本项目不接受联合体投标。 |
| 1.3.6 | 是否接受进口产品投标 | 是 |
| 1.3.7 | 是否为专门面向中小企业采购 | 否 |
| 1.3.8 | ▲政府采购政策 | 1、根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）文件规定，本项目如涉及到品目清单范围内的产品，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施优先采购或强制采购。(提供证明材料)。 2.所投产品已列入国家强制性产品认证的产品，必须提供通过国家3C认证的有关证明材料(提供证明材料)。 注：财政部生态环境部关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）★A02010104 台式计算机★A02010105 便携式计算机★A02010107 平板式微型计算机★A0201060102 激光打印机★A0201060104 针式打印机★A0201060401 液晶显示器★A02052301 制冷压缩机★A02052305 空调机组★A02052309 专用制冷、空调设备★A020609 镇流器★A0206180203 空调机★普通照明用双端荧光灯★A020910 电视设备★A020911 视频设备★A060805 便器★A060806 水嘴为政府强制采购产品 招标文件货物需求如有上述产品，投标人投报产品应当取得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则，其投标文件无效。 3、对于同时获得节能产品（强制采购节能产品除外）和环境标志产品认证证书产品，只给予其中一种产品优先采购。 4、优先采购节能产品金额与环境标志产品金额之和占其投标总价的比例，比例高的优先。 |
| 1.3.9 | 采购标的所属行业 | 所属行业为： 工业、其他未列明行业。 划定标准为：中小微企业划分按照《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213号文件及《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发<中小企业划型标准规定>的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准为依据。 |
| 1.3.10 | 本项目采购标的属性 | 货物 |
| 1.4 | 联合体投标 | 是否允许联合体投标：否 |
| 2.2 | ▲项目预算金额和分项或分包最高限价 | 预算金额：3600000.00元，最高限价：3600000.00元； 注：投标报价超过最高限价的按无效标处理。 |
| 4 | 计量单位 | 中华人民共和国法定计量单位 |
| 6.1 | 现场考察、开标前答疑会 | 不组织 |
| 7.1 | 是否允许分包 | 否 |
| 12.3 | 样品或演示 | 不需要提供 |
| 13.1 | ▲投标报价货币要求 | 所有投标均按人民币进行报价。 |
| 14.1 | 投标保证金 | 根据豫财购[2019]4号文件的相关规定，本次招标不收取投标保证金 |
| 16.1 | ▲投标有效期 | 递交投标文件的截止之日起60日历天 |
| 17.1 | ▲投标文件份数及签署盖章要求 | ①1份，投标人需要在投标文件接收截止时间前在河南省公共资源交易中心交易系统中上传加密电子投标文件。 ②所有要求投标人加盖单位电子签章的地方都应用投标人单位的 CA章。 ③所有要求法定代表人或其委托代理人签字或盖个人电子签章的地方都应用法定代表人或其委托代理人的CA 印章（如投标人的法定代表人或委托代理人未办理CA密匙的，投标人须将要求法定代表人或其委托代理人签字或盖章的地方用法定代表人或委托代理人签字后的扫描图片替换到相应格式中）。 |
| 19.1 | 递交投标文件时间及截止时间 | 递交投标文件截止时间：2023年02月02日09时00分（北京时间）前。 |
| 21.1 | 开标时间、地点 | 开标时间：同递交投标文件截止时间。 开标地点：河南省公共资源交易中心远程开标室(一)-5 |
| 22 | 资格审查 | 由采购人或采购代理机构对投标人的资格依法进行审查，资格审查人员由采购人或采购代理机人员构共 1 人（含）以上单数组成。 |
| 23 | 评标委员会组成 | 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二，从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取。 |
| 28.2 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 31.2 | 推荐中标候选人的数量 | 评标委员会推荐中标候选人的人数：按综合评分由高到低的顺序推荐1名 |
| 33 | 确定中标人的方式 | 中标人数量： 1名 采购人确认中标人 |
| 37.1 | 本项目是否为中小企业预留合同 | 否 |
| 38.1 | ▲履约保证金 | 乙方向甲方以转账的方式提供合同总额5%的履约保证金。履约担保金在签订合同前交学校财务处，货物验收合格，正式交付使用后予以退还。 |
| 39 | 招标代理服务费 | 本项目采购代理服务费由 中标人 向采购代理机构予以支付。 支付标准：中标金额的百分之一点五。 |
| 42.3 | 质疑 | 一、投标人认为自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购代理机构提出质疑。 1.接收质疑函的方式：书面形式纸质质疑函 联系单位：河南正禄招标代理有限公司 联系人：陈诗涵 联系电话：0371-53301569 通讯地址：郑州市郑东新区通惠路与白沙路交叉口东盛广场9层01号 2.质疑函的内容、格式：按照政府采购质疑和投诉办法（中华人民共和国财政部令94号）以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，逾期不再接收。质疑格式、内容应当是应符合相关规定和省级以上财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式上下载的格式填写书写质疑函，并提供证明材料及程序进行质疑。 二、 在法定质疑期内投标人针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出，逾期依法不予接收。（采购程序环节分为：采购文件、采购过程、中标或者中标结果） 供应商应知其权益受到损害之日，是指： (一)对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日; (二)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日; (三)对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。 |
| 44 | ▲付款方式 | 项目通过验收、审计后支付合同金额的95%，剩余款项待质保期满之后30日内支付。 |
| 45 | 其他注意事项 | 解释权：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。 |

注：标▲项为重要指标，投标人须逐条响应，否则按无效标处理。

## 二 总则

1.采购人、采购代理机构及投标人

1.1 采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人见投标人须知表1.1款。

1.2 采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构，本项目的采购代理机构见投标人须知表1.2款。

1.3 投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的投标人及其投标货物须满足以下条件：

1.3.1 在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国投标人。

1.3.2 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于投标人条件的规定。

1.3.3 以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.4 遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.3.5 符合投标人须知表1.3.5款中规定的资格条件。

1.3.6若投标人须知表1.3.6款中写明允许采购进口产品（凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，应当认定为进口产品），投标人应保证所投进口产品可履行合法报通关手续进入中国海关境内，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与投标。

若投标人须知表1.3.6款中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

1.3.7 若投标人须知表1.3.7款中写明专门面向中小企业采购的，中小企业需根据《财政部 工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）的相关规定提供中小企业声明函。

1.3.8若投标人须知表1.3.8款中写明采购的产品为财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的品目清单中属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，如投标人所投产品不具备依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，其投标将被认定为投标无效。

1.3.9若投标人须知表1.3.9款采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，投标人应当根据招标文件规定格式提供中小企业声明函（货物）。

1.3.10本项目采购标的属性，详见投标人须知表1.3.10款。

1.4 本项目不接受联合体投标。

1.5 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，其相关投标将被认定为投标无效。

1.6 为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。

1.7 投标人在投标过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其将被认定为投标无效。

2.资金来源

2.1本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

2.2项目预算金额和分项或分包最高限价见投标人须知表2.2款。

2.3投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

3.语言文字

除专用术语外，与投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

4.计量单位

除投标人须知表4款中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

5.投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

6.现场考察、开标前答疑会

6.1投标人须知表6.1款规定组织现场考察或开标前答疑会的，采购人按规定的时间、地点组织投标人现场考察或开标前答疑会，或者在领取招标文件期限截止后以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

6.2由于未参加现场踏勘或标前答疑而导致对项目实际情况不了解，影响技术文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担相应后果。

6.3现场考察及参加标前答疑会所发生的费用及一切责任由投标人自行承担。

7.中标项目分包或转包：中标单位不允许将中标项目分包或转包给他人。

8.适用法律

本项目的采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

## 三 招标文件

9招标文件构成

9.1招标文件内容如下:

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 评标办法

第四章 采购需求

第五章 合同条款及格式

第六章 投标文件格式

9.2 投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款等。如投标人没有按照招标文件要求提交资料，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，可能导致其投标被认定为投标无效。

10.招标文件的澄清与修改

10.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布变更公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；现因全部实现电子交易，在投标截止前，采购人、采购代理机构无法获取潜在投标人的信息，无法做到有针对性的通知，所有通知均以同级政府采购网站发布信息为准，各投标人及时查阅。招标文件澄清与修改不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

10.2澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有招标文件的收受人具有约束力。

## 四 投标文件的编制

11. 投标范围

11.1 项目有分包的，投标人可对招标文件其中某一个分包或几个分包进行投标。

11.2 投标人应当对所投分包在招标文件中“货物需求”所列的所有货物内容进行投标，如仅响应分包中某一部分内容，其该包投标将被认定为投标无效。

11.3 如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标人须知表11.3款中载明核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照“评标办法”“同一品牌产品”规定处理。

11.4 无论招标文件第六章货物需求中是否要求，投标人所投货物均应符合国家强制性标准。

12.投标文件构成

12.1投标人应参照按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。具体见投标文件内容及格式。

12.2投标人可按招标文件提供的格式编写投标文件。招标文件提供标准格式的按标准格式填列，未提供标准格式的可自行拟定。

12.3 样品或演示要求详见投标人须知表12.3款。

13.投标报价

13.1 所有投标均按招标文件要求货币进行报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第三条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

13.2投标价格应为投标货物的出厂价格（包括已在中国国内的进口货物完税后的交货价）、购买货物需缴纳的所有税费、运输费、采购标的本身价值费、保险费、装卸费、安装及调试费、检验费、技术服务费和培训费等完成所需的一切费用。

13.3 投标人应按招标文件要求在相关表格中标明投标服务的单价和总价，并由法定代表人（非法人组织的负责人）或其委托代理人签署。

13.4 投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

13.5每种货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

13.6除非招标文件另有规定，报价原则上精确到小数点后两位。

14.投标保证金

14.1依据《财政部关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知财库〔2019〕38号》及《河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的通知豫财购【2019】4号》文件指示精神，不再收取投标保证金。

15.证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

15.1 投标人应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

15.2上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。

15.2.3对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

16.投标有效期

16.1 投标应在投标人须知表16.1中规定的投标有效期内保持有效。投标有效期低于招标文件定的有效期，其投标将被认定为投标无效。

16.2 在特殊情况下，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标承诺函的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人可以拒绝延长投标有效期的要求。上述要求和答复都应当书面形式提交。

17.投标文件的格式及规定

17.1 投标人应按相关的规定，本项目为电子招标，故投标格式中涉及到的盖章，签字，均适用电子签章，详见须知前附表。

## 五 投标文件的递交

18.投标文件的递交

18.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标文件截止时间前递交投标文件。

18.2 投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

18.3 除投标人须知前附表另有规定外投标人所递交的投标文件不予退还。

18.4 投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交签收回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

18.5 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

19.投标截止

19.1 投标人应在投标人须知表19.1中规定的递交投标文件截止时间前，将投标文件递交到投标人须知表19.1款中规定的地点。

19.2 采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

20. 投标文件的接收、修改与撤回

20.1 投标人在递交投标文件后，在投标截止时间之前可以修改或撤回其投标文件。

20.2在投标截止期之后，投标人不得对其投标做任何实质性条款修改。

20.3从投标截止期至投标人在投标文件中载明的投标有效期满期间，投标人不得撤回其投标，否则将自行承担相应后果。

注：因河南省公共资源交易中心平台在开标前具有保密性，投标人在投标文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因投标人未及时查看而造成的后果自负。

## 六 开标及评标

21.开标

21.1 采购人和采购代理机构将按投标人须知表中规定的开标时间和地点组织开标，所有投标人在交易中心远程开标系统参加开标。

21.2 开标时，采购代理机构在投标人须知前附表中规定的时间和地点组织公开开标。投标人不足3家的，不得开标，采购代理机构系统退回投标文件，评标委员会成员不得参加开标活动。开标由采购代理机构主持。

（1）宣布投标时间截止；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）投标单位进行文件解密，因加密电子投标文件未能成功上传或误传等自身原因而导致的解密失败，投标将被拒绝（具体操作流程详见具体操纵流程详见河南省公共资源交易中心首页中办事指南流程）；

（4）批量导入；

（5）唱标；

（6）质疑及回复；

（7）开标结束；

备注：本项目为不见面电子开标，开标记录表显示后，各投标单位对自己的开标记录表进行核对，如有疑问及时系统提出，如未在规定时间内提出质疑视为认同开标结果，开标结束后，不再接受对开标记录的质疑。

22. 资格审查

22.1资格审查内容：详见招标公告中的资格要求；

22.2采购人或采购代理机构依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第四十四条公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，对投标人的资格进行审查，投标人应按照招标文件中要求提交资格证明材料。未通过资格审查的投标人不能进入评标，其投标将被认定为投标无效；通过资格审查的投标人不足3家的，不得评标；

23. 组建评标委员会

依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定依法组建评标委员会，负责本项目评标工作。本项目评标委员会组成详见投标人须知表23款。

23.1评标委员会

（1）评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责，对所有投标人的投标文件进行审评，并按评标办法规定的方式推荐出投标人须知前附表中载明数量的中标候选人。

（2）评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。对采购预算金额在1000万元以上或技术复杂或社会影响较大的采购项目，评标委员会成员人数应当为7人以上单数。

（3）评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的情形除外。

（4）采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

（5）评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

23.2评标委员会及其成员不得有下列行为：

（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明（对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正的除外）；

（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有本章第（1）至（5）行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

23.3评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

23.4评标

（1）评标委员会应当严格遵守评审工作纪律,按照客观、公正、审慎的原则，按照招标文件中评标办法规定的评审程序、评审方法和评审标准对投标文件进行独立评审。评标办法之外没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评标依据。

（2）评标完成后，评标委员会应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

23.5保密及其它注意事项

（1）评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。

（2）评标委员会将遵照规定的评标方法，公正、平等地对待所有投标人。

（3）在开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。否则其投标可能被拒绝。

（4）为保证评标的公正性，开标后直至授予投标人合同，评委不得与投标人私下交换意见。

（5）在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得擅自将评标情况扩散出评标人员之外。

（6）评标结束后，投标文件概不退还。

24.符合性审查

符合性检查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。投标人应按照招标文件中的相应要求，提交符合性证明材料。未通过符合性审查的投标人不能进入下一阶段评审，其投标将被认定为投标无效；通过符合性审查的投标人数量不足3家的，不得作进一步的比较和评价。

25投标文件的澄清

25.1 在评标期间，评标委员会发现投标人对其投标文件中含义不明确、前后不一致的差错，对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容应当以书面方式要求作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，其投标将被作为无效投标处理，如评标委员会未让投标单位进行澄清，评标委员会应当有利于采购人、投标人方向的评审原则进行评审，不得以此理由否决其投标，并有权向河南省省级政府采购评审专家库管理部门通报其违规行为，追求其责任。

25.2 投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

25.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。

25.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料；投标人在不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。提交证明材料的合理时间按评标方法规定执行。

26演示

演示的评审方法以及评审标准具体内容见“评分细则”。

27.投标无效

27.1 在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

如果投标文件没有对招标文件的实质性要求进行响应，将作为无效投标处理，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定媒体发布的相关信息。

27.2 如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

（1） 未按招标文件的规定提交投标承诺的；

（2） 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（3） 投标人的报价超过了招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4） 不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

（5） 与其他投标人串通投标，或者与采购人串通投标；

（6） 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

（7） 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（8） 属于法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形；

28.比较与评价

28.1 经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

28.2 评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知表28.2款中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见评标方法。

本项目采用综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

29.政府采购政策：

（1）根据《财政部 工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，对于对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，在满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》，或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除10%后参与评审。

（2）依据财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的品目清单和国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书实施政府优先采购。具体优先采购办法见招标文件评标方法，并附政府采购网站上相关产品的网页截图，将分别给予投标人在评标办法中规定的标准分值进行加分评审。

（3）如投标产品属于财政部和国家发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》中要求的强制政府采购产品的，投标人必须提供所投产品属于清单中要求的制造厂家生产的指定型号产品，如提供非《节能产品政府采购品目清单》中要求的强制政府采购产品的，并附政府采购网站上相关产品的网页截图，则认定其投标文件无效。

（4）依据财政部、国务院扶贫办《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27 号）的规定，对于非专门面向贫困地区采购农副产品的项目，在满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《贫困地区农副产品声明函》的投标人，对其投标报价扣除后参与评审；对于聘用建档立卡贫困人员公司的相关规定在满足价格扣除条件且在本要求中提交了《聘用建档立卡贫困人员物业公司声明函》的投标人，对最后报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（5）鼓励创新，首购和订购的产品具有首创和自主研发性质，属于自主创新产品的，必须执行《自主创新产品政府收购和订购管理办法》；

（6）采购信息安全产品的，应当采购经国家认证的信息安全产品，投标人应提供由中国信息安全认证中心按国家标准颁发的有效认证证书。

（7）关于无线局域网产品，必须执行国家财政部、发改委、信息产业部等部门的规定，投标人必须提供所投货物的《无限局域网认证产品政府采购清单》等证明材料文件复印件。

（8）关于计算机办公设备，必须执行国家版权局、信息产业部、财政部等部门规定，投标人所投货物必须是国家信息部、版权局、商务部等部门认可的预装正版操作系统软件的计算机产品。

（9）采购货物为国家强制性认证产品的，必须符合强制性标准并提供国家及相关部门的认证材料和证书。

（10）优先采购本国产品。采购进口产品应符合《中华人民共和国政府采购法》并依法办理论证、公示、审批手续。

（11）落实扶持不发达地区和少数民族地区政策。

（12）开源节流，执行低价优先的采购政策规定。

（13）落实关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知财办库〔2020〕123号的政策。

（14）落实关于印发《关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见》的通知财库〔2021〕20 号的政府采购政策，具体详见评标办法。

30.废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质性响应的投标人不足3家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

（4）在评审过程中若发现投标文件存在“投标文件制作机器码一致”情况存在，存在一致情形所有单位的投标文件按照均按照无效投标处理；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

31.中标候选人的推荐原则及标准

31.1除第30条规定外，评标委员会将根据评标标准，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，推荐中标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算数修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的，按评标办法规定执行。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按评标办法规定执行。

31.2评标委员会将根据评标标准，按投标人须知表31.2款中规定的数量推荐中标候选人。

31.3因推荐中标候选人名单产生其他问题，由评标委员会集体研究处理。

32.保密原则

32.1 评标将在严格保密的情况下进行。

32.2 有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评审文件、评标情况和评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

## 七 确定中标

33.确定中标人

由采购人或者采购人委托评标委员会按照投标人须知表中规定的方式确定中标人，采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

34.采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

- 中标公告

35.1采购人或者采购代理机构应当在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标通知书随中标结果同时发出。

35.2中标公告内容应当包括采购人和采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标或者中标投标人名称、地址和中标或者中标金额，主要中标或者中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求以及评审专家名单等。

35.3邀请招标采购人采用书面推荐方式产生符合资格条件的潜在投标人的，还应当将所有被推荐投标人名单和推荐理由随中标结果同时公告。

35.4中标投标人为中小企业的，应公告其《中小企业声明函》。

35.5中标投标人为残疾人福利性单位的，应公告其《残疾人福利性单位声明函》。

35.6中标投标人为注册地在国家级贫困县域内物业公司的，应公告注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明。

36.中标通知书

36.1、中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人不得放弃中标，中标通知书是合同的组成部分。

37.签订合同

37.1对于通过预留采购项目、预留专门采购包、 要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分，本项目是否为中小企业预留合同，详见须知表37.1项规定。

37.2中标人应当自发出中标通知书之日起15天内，与采购人签订书面合同。

37.3招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件。

37.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

38.履约保证金

38.1 中标人应按照投标人须知表38.1款规定向采购人缴纳履约保证金。

38.2 如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为拒绝签订放弃中标资格，中标投标人须按投标保证承诺书的承诺向采购人和采购代理机构支付赔偿。在此情况下，采购人可确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

39.采购代理服务费

中标人须按照投标须知表39款规定，向采购代理机构支付招标代理服务费。

40.廉洁自律规定

40.1 采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、投标人恶意串通操纵政府采购活动。

40.2 采购代理机构工作人员不得接受采购人或者投标人组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者投标人报销应当由个人承担的费用。

41.人员回避

投标人认为采购人及其相关人员有法律法规所列与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

42.质疑投诉

42.1 投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

42.2 质疑投标人应按照财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式（详见河南省政府采购网）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑投标人将依法承担不利后果。

42.3 采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见投标人须知表42.3款。

43.履约验收

本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照政府采购相关法律法规以及关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见 [财库[2016]205号河南省财政厅关于加强政府采购合同监督管理工作的通知豫财购 〔2010〕24号的要求进行验收。

- 其他

44.其他注意事项：详见需知表。

# 第三章 评标办法（综合评分法）

## 一、资格审查前附表

| 条款 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 资格审查标准 | 投标人名称 | 与营业执照一致 |
|  | 营业执照 | 具备有效的营业执照或其它相关证明材料 |
|  | 信用信息查询记录 | 符合第二章“投标人须知前附表1.3.5”规定 |
|  | 财务状况报告 | 符合第二章“投标人须知前附表1.3.5”规定 |
|  | 纳税要求 | 符合第二章“投标人须知前附表1.3.5”规定 |
|  | 社会保险要求 | 符合第二章“投标人须知前附表1.3.5”规定 |
|  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 符合第二章“投标人须知前附表1.3.5”规定 |
|  | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 符合第二章“投标人须知前附表1.3.5”规定 |
|  | 单位负责人为同一人或者存在控股关系、参股关系、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或未划分标段的同一招标项目投标 | 符合第二章“投标人须知前附表1.3.5”规定 |
|  | 若所投产品为进口产品，需提供《对外贸易经营者备案登记表》以及制造商或国内总代理商对于本项目的授权和售后服务承诺函 | 符合第二章“投标人须知前附表1.3.5”规定 |
|  | 本次招标不接受联合体投标 | 提供非联合体声明 |

### 资格审查

开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

### 资格审查标准

资格审查标准：见资格审查前附表。

### 资格审查程序

资格审查人员依据本章资格审查前附表规定的标准对投标文件进行资格审查，以确定投标人是否具备投标资格，有一项不符合评审标准的，资格审查人员应当认定其投标无效，合格投标人不足3家的，不得评标。

注：（1）根据《民法总则》第七十四条规定，法人可以依法设立分支机构。法律、行政法规规定分支机构应当登记的，依照其规定。分支机构以自己的名义从事民事活动，产生的民事责任由法人承担；也可以先以该分支机构管理的财产承担，不足以承担的，由法人承担。

（2）根据《〈政府采购法实施条例〉释义》，石油石化、电力、通信、银行、金融、保险、法律事务、咨询服务等有行业特殊情况的采购项目，取得营业执照的分支机构可以分公司名义参与投标，使用总公司的相关证明材料和资格文件，须提供总公司的针对本项目的资格授权文件。

## 二、评标办法（综合评分法）

（一）评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1符合性评审表 | 形式审查 | 投标文件签署、盖章 | 投标文件参照招标文件要求签署、盖章的 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
|  |  | 投标报价 | 报价未超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的 |
|  | 响应性评审 | 投标内容 | 符合招标文件的规定 |
|  |  | 交货期 | 符合第二章“投标人须知前附表1.3.1”规定 |
|  |  | 质保期 | 符合第二章“投标人须知前附表1.3.3”规定 |
|  |  | 质量标准 | 符合第二章“投标人须知前附表1.3.4”规定 |
|  |  | 投标有效期 | 递交投标文件的截止之日起60日历天 |
|  |  | 采购人不能接受的其他条件 | 未附有采购人不能接受的其他条件 |

评标办法

本次招标采用综合评分法评标，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法

（一）评标原则

评审专家应当严格遵守评审工作纪律,按照客观、公正、审慎的原则,根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。评审专家发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时,应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况。

（二）评标程序

1、符合性审查

1.1详见投标人须知。符合性审查表详见本章附件1。

2、同一品牌产品

2.1核心产品为同一品牌且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算。

如采用最低评标办法，则：提供相同品牌产品的不同供应商（投标人）参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人委托评标委员会按照举手表决方式确定一个参加评标的供应商（投标人），其他投标无效。；

如采用综合评标法，则：（1）如果为单一产品采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商（投标人）参加同一合同项下投标的，按一家供应商（投标人）计算，评审后得分最高的同品牌供应商（投标人）获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价得分最高的获得中标人推荐资格，其他同品牌 供应商（投标人）不作为中标候选人。

（2）非单一产品采购项目，将在招标文件中载明核心产品。多家供应商（投标人）提供的核心产品品牌相同的，按（1）“单一产品采购项目”规定处理。

3、比较及评价

3.1评标委员会对通过符合性审查的投标文件进行比较和评价。

3.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在规定时间内（具体时间标准由评标委员会根据项目实际情况在评标现场商定）提供书面说明，并提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标作为无效投标处理。

投标人的书面说明材料包含货物本身成本、人工费用、运输、税收等，以及报价不会影响产品质量或诚信履约能力的说明等。

投标人的书面说明应当签字确认并加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人（非法人单位负责人或自然人本人）或者其授权代表签字确认。

投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人的书面说明进行审查评价。投标人如有下列情况的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理：

（1）拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明；

（2）书面说明不能证明其报价合理性的；

（3）未在规定时间内递交有效书面说明书的。

4、需落实的政府采购政策性规定：

4.1依据中小企业划型标准规定（工信部联企业[2011]300号），为贯彻落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号文件及《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发〈中小企业划型标准规定〉的通知》。

4.2对于非专门面向中小企业的项目，在满足价格扣除条件且在投标文件中按要求提交了《中小企业声明函》，或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，对投标报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标报价扣除比例如下：对于小微企业在评审时价格给予10%的扣除。

说明：

（1）投标货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的视为中小企业。大型企业提供小微企业制造的货物视同为小微企业。

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，即为中小企业。

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，视为中小企业。

4.3对于促进残疾人就业政府采购政策的相关规定

（1）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对残疾人福利性单位的产品价格给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）投标文件中必须提供《残疾人福利性单位声明函》（详见投标文件内容及格式），否则不予享受该政策性优惠，并对声明的真实性负责，如《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，将依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（3）残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4.4对于节能产品、环境标志产品的相关规定

（1）非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。投标人应能够提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，方可对获得证书的产品优先推荐。采用最低评标价法的，对清单中投标产品的报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。报价扣除比例为清单中产品报价的1%；采用综合评分法评标的项目，在满足基本技术条件的前提下，对清单中产品给予相应的加分（详见加分项评分标准）

（2）投标人应同时提供品目清单网络截图，并以明确标注所报产品信息和位置的方式，用以方便评审。

（3）认证机构和获证产品信息发布媒体：详见中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的与认证结果信息发布平台的链接。

4.5对于贫困地区农副产品的相关规定

对于非专门面向贫困地区采购农副产品的项目，在满足价格扣除条件且在响应文件中按要求提交了《贫困地区农副产品声明函》的投标人，对响应报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。响应报价扣除比例为相应产品报价的2%。

5、投标无效情况详见投标人须知。

6、推荐中标候选人的原则

详见第一章投标人须知，采用综合评分法的报价相同的处理办法如下：

得分相同的，按扣除后的投标报价由低到高顺序排列；

按前款不能区分的，按投标报价由低至高顺序排序；

按前款不能区分的，优先采购节能产品、环保产品；

按前款不能区分的，按技术指标优劣排序；

其他情况，由评标委员会集体研究处理。

（三）、确定中标人

评标委员会根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并向采购人提交书面评标报告。

采购人按照评标报告确定的中标候选人名单按顺序确定中标人，或由采购人委托评标委员会按照第一章投标人须知第31.2条规定的方式确定中标人。

- 评标原则及程序

| 评分因素 | 评分内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价 （45分） | 投标报价 | 投标报价分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×45 注： 1、项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。 2、计算按四舍五入法则。保留小数点后两位。 3、根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号）的规定，对符合规定的小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。小微企业必须提供《中小企业声明函》，否则评审时不予认可。（监狱、残疾人福利性企业视同小微企业，价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。） 4、评标小组认为供应商的报价明显低于其他通过初步评审的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审过程合理的时间内提供书面说明或相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标处理。 | 45 |
| 技术部分（40分） | 技术指标响应情况 | 根据投标文件对招标文件要求的技术指标响应情况，判断技术指标响应是否满足招标文件的要求，技术要求中标注*的技术指标每一条不满足扣2分，非标注*的技术指标每一条不满足扣1分，在35分基础上扣完为止。 | 35 |
|  | 实施方案 | 根据投标人提供的实施方案，包括但不仅限于采购安排、采购人员及资源配备计划、采购过程的质量监督与控制计划、 供货方案、供货进度保证措施、质量保障方案、实施过程中应急响应时间及方案，按以下标准进行打分： 1.方案安排全面详尽、考虑周全，完全满足或优于采购人需求，科学完整、合理，得5分。 2.方案安排较为全面详尽、考虑较周全，较能满足采购人需求，较为科学完整合理，得3分。 3.方案安排不合理、不全面、不能满足采购人需求，得1分。 4.未提供得0分。 | 5 |
| 商务部分（15分） | 企业业绩 | 2020年1月1日以来（以合同签订时间为准），签订同类项目合同业绩的，每提供一份完整业绩合同得3分，最多得9分。 注：投标文件中附中标通知书+业绩合同复印件，否则不得分。 | 9 |
|  | 售后服务 | 根据供应商的售后服务包括但不仅限于售后安排、售后服务机构设置、人员配备情况、售后服务期限、售后服务响应时间等内容按以下标准打分： 1.方案安排全面详尽、考虑较周全，完全满足或优于采购人需求，科学完整、合理，得6分。 2.方案安排较为全面详尽、考虑周全，较能满足采购人需求，较为科学完整合理，得3分。 3.方案安排不合理、不全面、不能满足采购人需求，得1分。 4.未提供得0分。 | 6 |

# 第四章 采购需求

郑州大学第一附属医院远程医学中心协同创新项目设备采购

| 采购商品技术参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购物品 名称 | 技术参数要求 | 是否接受进口 |
| 1 | 倒置荧光显微镜 | 用途：可观察细胞培养，用于研究工作。 1、工作条件 1.1 适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（10%）/50Hz、气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行。 1.2 配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。 2、主要技术指标 2.1 研究级倒置显微镜 *2.1.1 显微镜镜体，双层光路，第一层接电动8孔荧光激发块转盘，第二层可提供中间变倍体，提供更开放的试验平台 2.1.2 物镜转换器：电动6孔式物镜转换器，防水结构。 2.1.3 聚焦机构：备有聚焦机构同轴粗、微调旋钮（最小微调刻度单位：1μm），行 程≥10mm，粗调旋钮扭矩可调，备有上限调节 *2.1.4 光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离必须为国际标准45mm *2.2 透射光照明装置：高色彩还原LED照明器,具备光强管理功能，即随物镜更换自动调节光强 *2.3 观察镜筒：人机工学、正象、可倾斜式观察筒, 观察角度35-85°, 眼点高度调节范围0－65mm可调, 瞳距50－76mm, 视场数22 。 *2.4 精确定位功能手动载物台，具备XY锁定和复位功能；控制手柄扭力可调；移动范围Y≥75mm，X≥114mm；带有多孔板、35mm培养皿、载玻片适配器。 *2.5 电动长工作距离万能聚光镜：电动7孔转盘(3孔用于直径30mm，4孔用于直径38mm)。 2.6 相衬滑座：相衬环板：4×、10×、20×、40×、100X。 *2.7 物镜 2.7.1 万能平场半复消色差相差物镜4X（N.A.≥0.13, W.D.≥17.0mm） 2.7.2 万能平场半复消色差相差物镜 10X（N.A.≥0.3, W.D.≥10mm） 2.7.3 长工作距离平场半复消色差相差物镜20X（N.A.≥0.45, W.D.≥6.6-7.8mm） 2.7.4 长工作距离能平场半复消色差相差物镜40X（N.A.≥0.6, W.D.≥3.0-4.2mm） 2.7.5 万能平场半复消色差相差油浸物镜100X（ N.A .≥1.3, W.D≥.0.2mm） 2.8 目镜：高眼点目镜，10×，视场直径：22 *2.8.1 荧光照明装置：复眼L型照明支柱，带有荧光复眼透镜设计，使荧光更均匀明亮；备有视场可变光阑。 2.9 反射荧光系统 *2.9.1 激发块转盘：电动8孔位激发块转盘，无需拆卸可更换激发块，防水设计； *2.9.2 荧光激发块：蓝色（B）、绿色（G）、紫外（U）、RFP、Mcherry。 *2.9.3 光源：2000小时长寿命光源：130W金属卤素灯，带七级强度可调装置，光纤导光减少对标本的热损伤。 2.10 电动及控制系统：可电动控制显微镜的主要功能，包括：物镜的电动转换、聚光镜的电动控制、荧光激发块的电动转换和光路的电动转换。电动功能可通过遥控面板控制，也可通过操作软件由电脑控制。 3 、高分辨率彩色制冷型显微专用数码相机 3.1相机类型：单芯片彩色CMOS（像素位移） *3.2制冷系统：Peltier制冷 3.3芯片规格：1/1.2 英寸彩色CMOS全局快门 3.4相机接口：0.63X的C接口 *3.5最大图像分辨率：≥2000万，5760 × 3600 (像素位移, 3-CMOS 模式) 3.6灵敏度：0.5X/1X/2X/4X/8X/16X (相当于ISO 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400) 3.7测光模式： 模式：自动，超级荧光自动（SFL），手动 时间：39 μs to 60 s 3.8测光区域：全幅，30%, 1%, 0.1% 3.9像素融合：提供2x2像素融合 *3.10实时帧速：60 fps @1920 × 1200 (1 × 1), 60 fps @1920 × 1080 (1 × 1) 3.11静态图像传输速度：5760 x 3600 (3 × 3): 大约4 s 1920 x 1200 (1 × 1): 大约0.3 s 4、显微图像控制及分析软件 4.1 采集图像：支持多种型号专业CCD，支持TWAIN接口； *4.2 专业图形编程系统，可轻松设计复杂流程实验，如多维、长时程、多通道、多位点等。通过图标拖拽方式轻松设计组合各类实验方法、设备控制等，自动对实验流程进行验证。拍摄条件、参数和流程均可保存，并随时调用查看。 4.3 增加HDR（High Dynamic Range）高动态范围获取功能，可以选择自动HDR或手动HDR，保证充分获取到细节图像。 4.4 对图像中的直线显示线上灰度强度变化，从而反映图像中的变化特性； 在图像上添加注释、箭头等功能，可以方便的表示图像中的重点关注部位； 4.5 调节亮度、对比度、伽玛值以及灰度显示范围，并可以单独调节RGB各通道的亮度，方便地对图像添加伪彩色、改变色彩模式以及色阶位数等功能，可以改变图像分辨率、旋转图像等各种操作，支持反转、低通、高通、锐化等滤镜； 4.6 使图像关注点和各荧光通道获得最佳的显示效果； 4.7对单荧光通道图片做色彩合成，方便显示多染标本的图像； 4.8 合成透射光和荧光通道图像，显示荧光在细胞上的定位图像； 方便的输入硬件信息即可实现添加标尺功能，从而显示图像的放大比例关系； 4.9 可做离线白平衡、视场平整度以及背景校正等处理，便于后期图像处理； 4.10 可对多幅视野相邻的图像做大图拼接，轻松获取高分辨率大视野图像； 4.11 可实时对多幅视野相邻的图像做大图拼接，实时获取高分辨率大视野图像； 4.12可以测量直线长度、曲线长度、矩形面积、圆面积、周长、角度等多个参数，并把测量结果输出到EXCEL，并于后期分析处理； 4.13 可以对不同Z轴平面的图像进行景深扩展，从而获取多层面的清晰图像； 4.14 可以实时对不同Z轴平面的图像进行景深扩展，实时获取多层面的清晰图像； 4.15 提供多种反卷积算法，包括近邻法、非近邻法、Wiener滤镜和2D反卷积等国际公认计算模式，每个模式均有适合于共聚焦图像和非共聚焦图像的专业算法。 4.16可以从之前软件获取的图像中再次调入设备和采集参数的信息，以便重复用相同的参数进行成像； 4.17 具备宏程序功能，并可利用宏程序进行批处理文件。 4.18 手动计数功能，支持手动分组功能，数据可输出到Excel。 4.19 Kymograph功能，支持将时间序列图像转换成Kymograph图像，并进行测量分析，结果可导出。 4.20可以生成Word报告模板，以图文并茂形式展示分析结果。 4.21可在图像上绘制多种灵活形状的感兴趣区域，多维图像中感兴趣区域可转换为随时间或Z运动的动态感兴趣区域，用于测量多维图像中的信号强度变化。 4.22使用剖线工具测量图像种信号的灰度值，便于量化规则或不规则形状信号的亮度强弱。 5、配置 5.1 研究级倒置显微镜主机：1台，双层光路，第一层接电动8孔荧光激发块转盘，第二层可提供中间变倍体，提供更开放的试验平台 5.2 电动6孔物镜转换器：1个 5.3 电动部件控制器：1个 5.4 控制面板 ：1个 5.5 防尘罩：1个 5.6 电源线 ：3个 5.7 人机工学、正象、可倾斜式观察筒：1个 5.8 10X屈光度可调目镜：1个 5.9 10X目镜：1个 5.10 透射光照明器：1个 5.11 LED灯室：1个 5.12 LED光源供电器：1个 5.13 电动部件数据线：1个 5.14 右手控制可定位复合式机械载物台：1个 5.15 多孔板适配器：1个 5.16 35mm培养皿适配器： 1 个 5.17载玻片适配器：1个 5.18 电动7孔位长工作距离万能聚光镜：1个 5.19 电动部件数据线：1个 5.20 绿色反差滤光片：1个 5.21 相差环板：1个 5.22 4X万能平场半复消色差相差物镜：1个 5.23 10X万能平场半复消色差相差物镜：1个 5.24 20X长工作距离平场半复消色差相差物镜：1个 5.26 40X长工作距离平场半复消色差相差物镜：1个 5.27 100X万能平场半复消色差相差油浸物镜：1个 5.28 电动8孔荧光激发块转盘：1个 5.29 复眼型L型荧光照明支柱：1个 5.30 130W光纤荧光照明器光源：1个 5.31 光纤导管适配器：1个 5.32 1.5米光纤导管：1个 5.33 宽带紫外荧光激发块：1个 5.34 宽带蓝光荧光激发块：1个 5.35 宽带绿光荧光激发块：1个 5.36 RFP专用荧光激发块：1个 5.37 Mcherry专用荧光激发块：1个 5.38 2070万像素彩色制冷显微成像相机：1个 5.39 DP74使用的PCIe板卡及连接电 ：1个 5.40 图像分析软件cellSens Dimension版本：1个 5.41 0.63X的C接口适配器(Type-8)：1个 - 5.42 电脑：1台,Windows 10,i7,内存容量：16GB，机械硬盘容量：1TB，独立显卡。 | - 是 |
| 2 | 实时荧光定量PCR仪 | *1、样本通量（孔）：可支持2种模块（可选），96孔0.1ml模块、96孔0.2ml模块（可选） *2、反应体系：96孔0.1ml模块：10-30μL ；96孔0.2 ml模块：10-100μL； *3、温控模块最高升降温速率：9℃/秒 4、温度均一性：0.4℃ *5、精确数码温控模块：96孔0.1ml和0.2ml模块均支持3个独立的精确数码温控区域，一次实验可运行3个不同温度； 6、热循环系统：Peltier半导体 7、反应运行时间：<30分钟运行 8、线性动态范围：10 logs 9、分辨率：在单重反应中可区分1.5倍拷贝数差异 10、灵敏度：最低 1 拷贝 *11、支持的染料：FAM™/SYBR™ Green, VIC™/JOE™/HEX™/TET™, ABY™/NED™/TAMRA™/Cy™3, JUN™, ROX™/Texas Red™，以上染料出厂前进行校正 *12、仪器自带存储：不小于10GB，（相当于2000-2500运行文件) 13、光源类型：高亮度白光半导体光源(工作寿命>5年) *14、荧光通道数：96孔模块支持不少于4色激发光通道和4色检测光通道 15、光学激发检测范围：450–600 nm/500–640 nm 16、数据采集：所有反应孔同时采集荧光数据，不同孔之间不存在时间差 17、互动触摸屏：仪器自带触摸屏，并可查看实时荧光定量PCR实验 *18、云服务平台：基于网络浏览器的云服务平台，可随时随地连接、分析、共享数据 19、数据通信接口：USB， Wi-Fi，云服务平台 20、外围设备：可选配二维码阅读器（通过USB连接） 21、系统配置方式：单机运行， 连接电脑，或连接云服务平台 22、分析软件登录途径： Windows™ 7 系统的台式机；网络浏览器（在普通PC or Mac™ 电脑上） 23、程序运行：预先优化的程序或客户自己设计程序；运行程序支持手动暂停； 固定的工作流程 24、MIQE 指南：实时荧光定量PCR标记语言(RDML) 导出格式 25、符合21 CFR Part 11要求的标准：支持，无需额外费用（支持电子签名） *26、单块反应板分析功能：绝对和相对定量基因表达分析，基因分型分析， 阴阳性鉴定，高分辨率熔解曲线分析等 - 多块反应板分析功能：基因表达分析，基因分型分析 - 29、基本配置和附件：荧光定量PCR主机1台（含96孔0.2ml模块一个）；标配原装进口电脑1台（ Windows 10,i7,内存容量：16GB，机械硬盘容量：2 x 500GB）；软件1套；安装验证试剂盒1个 | 是 |
| 3 | 超微量分光光度计 | 1、仪器用途： 可对微量样品进行测定，可对病原微生物，单克隆抗体等进行测定，Acclaro样本智能检测技术，污染物测定报警分析，可完成核酸，蛋白定量，A260/A280、A260/A230比值自动或手动测定，Lowry蛋白测定等的分析结果输出自动化。 2、技术指标和参数 2.1连续波长全光谱分析，波长范围: 190-850nm，适合所有可见/紫外分析，可对未知样本做光谱扫描。 2.2可对少至1μl的微量样品进行快速测定，耗费样本更少，节省样品。 2.3低波长下亦可准确检测蛋白质，如205nm下可准确检测多肽的浓度； 2.4检测范围更加宽泛，对于dsDNA, 从2ng/μl到27500ng/μl，不用稀释均可直接测量。 2.5波长精度: ≤±1nm； 2.6光谱分辨率: ≤1.8 nm (FWHM at Hg 253.7 nm)； *2.7光程: 内含0.03,0.05,0.1,0.2,1mm 5个光程，根据样品浓度进行自动匹配最佳光程，无需手工设置，光程调节器不会曝露在空气中，避免灰尘，纸屑或液体进入生锈导致光程不准确； 2.8检测下限：2ng/μl（dsDNA），0.06mg/ml（BSA），0.03mg/ml（IgG）； *2.9检测上限：27,500ng/μl（dsDNA），820mg/ml（BSA），400mg/ml（IgG）； 2.10检测重复性： 0.002A (1.00mm光程)或1%CV； 2.11 OD600检测时，输入系数，可直接将OD600值转换成cells/ml 2.12光吸收率范围（基座）：0-550A(相当于10mm光路径)； 2.13核酸检测周期：<9s；耗时更短 2.14载样点采用303高抛光高耐磨不锈钢，并与主机整合在一起，直接上样并进行样品检测； 比色杯测量时： 2.15光柱高度：8.5 mm； 2.16控温精确，37 ± 0.5 °C； 2.17搅拌速度: 150 – 850 rpm; 2.18四种光径可供选择，分别为1，2，5，10mm； 2.19吸光率范围：0.002 – 1.5； 2.20检测下限：0.4 ng/μl (dsDNA)； 2.21检测上限：750 ng/μl (dsDNA)； 2.22检测时间：< 3 s； *2.23当样本中存在污染物时，能鉴定的污染物（≥5种）；样本检测的结果会自动扣除污染物的OD值，保证得到精确的样本浓度； 2.24仪器操作：高分辨率彩色触摸屏，触摸屏可左右移动或前后45度角调整角度；操作系统内存≥32GB闪存，操作系统支持的语言≥8种,可免费下载电脑软件，用于分析和管理从仪器中导出的结果； 2.25仪器内置CMOS检测器传感器，在检测前对样品形成的液柱进行数码成像，保证检测的可靠性； *2.26仪器的无线局域网和蓝牙设备具备中华人民共和国工业和信息化部无线电管理局核准的《无线电发射设备型号核准证》 | 是 |
| 4 | 凝胶成像仪 | 1. 耐腐蚀高强度金属构架机箱，采用PC/ABS材质模具包裹，防静电抗干扰，提高安全性。 2. CCD相机：全新构造Super Vision Camera 2000高分辨率超清晰科研级相机 *3.相机有效硬件像素：630万，像素矩阵2056x3084 *4.感光效率QE值：High QE: ≥79% 5.信噪比：≥78db 6.像素密度：16 bit (0-65535灰阶) 7.动态范围：3.6个数量级 *8.控制系统：12寸内嵌式LCD触摸屏，触摸反馈时间≤10ms *9.超高分辨率镜头：采用了2000万像素的超高分辨率镜头，可自动完成对焦，物理分辨率可达2.4微米 *10.滤光片轮：背照式5位滤光片轮 11.窄带滤光片：配置两组专业的带通滤光片535nm/590nm *12.激发光源：组合式三波长LED透射激发光源，302nm波长LED紫外光源，470nm波长LED蓝光光源，全波段LED白色光源. 激发光源智能开启与关闭 13.样品托盘：3组带有智能感应器的样品托盘，智能白光托盘/紫外托盘/蓝光托盘 14.智能样品托盘识别 15.拍摄面积：14.5cm×21cm 16.切胶功能 *17. GIS V3.0图像采集及分析软件，可实现拍摄、灰度分析等功能 18.自动识别泳道条带、自动计算泳道中各条带的密度积分和峰值、计算分子量大小及条带的迁移率 19.分析数据能输出至Excel 20.设备内存要求：触摸屏系统采用四核1.9GHz的I5处理器及8G的RAM内存系统。 | 否 |
| 5 | 真空离心浓缩仪 | 1、一体化设计，设备集成了离心室、冷阱和真空泵 2、温度设定：室温，35 - 80 °C 3、辅助红外加热灯：1个腔内红外加热灯加速溶剂蒸发，缩短了样品浓缩干燥的时间。 4、腔盖：红外加热玻璃盖，防化学腐蚀，加速溶剂蒸发，延长仪器使用寿命。 5、泄压阀：必要时允许用户在真空状态下人工泄压，开启离心室盖。 6、真空度调节：可调节真空度水平，从5.1Torr 到 30Torr ， 0.1 Torr递增； 7*、具有1-5档真空变速，防止样品暴沸，实现最优化的浓缩干燥时间和效果。 8*、浓缩腔和管路：具有特氟龙涂层，提供最大的防化学腐蚀，容易清洁，延长使用寿命。 9、定时器 ：独立的计时器 (2 xs) ，分别用于加热时间和运行时间控制 ，1 分钟到 9 小时 59 分，或连续运行。 10、转头配套：可离心72根12 x 75mm试管或120根1.5ml微量离心管。 11、最大真空度：≤10torr（约13mbar） 12*、真空泵：PTFE隔膜的二头无油真空泵 13、抽气速率（@220V/50Hz）：≥30L/min 14、制冷剂：采用环保的无氟碳氢制冷剂 15*、冷阱：内置集成式冷阱，温度≤-50℃ 16、冷阱容量：≥4L 17、显示：具有实时数字温度、时间和真空度显示，连续监控工作过程 18*、程序：3个预设程序，3个自定义程序，或更多 19、数据输出：可通过USB输出运行数据 20、预热功能：有 21、腔门开启：具有液压装置，防止夹手 22、配置要求： 22.1、主机一台，包含离心室、冷阱和真空泵及必要管路接头等。 22.2、1个转头：可离心40根1.5 ml微量离心管转头。 22.3、玻璃冷凝瓶1个 22.4、冷凝瓶瓶盖 22.5、CryoCool 1L 热传导液 | 是 |
| 6 | 微量高速冷冻型离心机 | *1、最大离心力：17000 x g 2、最大转速：13300 rpm *3、最大容量：10×5ml 4、驱动系统：无碳刷免维护频率感应电机 5、控制系统：电脑控制系统，大屏幕数字显示 6、运行时间控制：1-99分钟，增量1分钟，快速离心或连续离心三种方式 7、加/减速时间：11/12秒 8、安全性能：转头自动识别；自动锁盖和内锁装置；不平衡保护；状态自诊断；多种电路保护 9、噪音：≤50dB； 10、温度：-9℃ -40℃，1℃步进 *11、其他可选转子：双排18×2.0/0.5ml角转子，36×0.5ml角转子，4×8 PCR条板转子，8×8 PCR条板转子，血容比转头 12、配置 主机含24×1.5/2.0ml微量角转子 1套 （最大转速/离心力：13300rpm/17000xg） （带ClickSeal功能防生物污染转头盖，抗化学腐蚀，可高温高压消毒） | 是 |
| 7 | 移液器八道排枪 | *1、采用Perfect Piston™系统的高科技材质，重量轻，坚固耐用，耐高温抗腐蚀 *2、可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全 3、人体工程学设计，显著减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损（RSI） *4、伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性 5、四位数字放大体积显示，位置合理，便于移液时观察 6、独有密度调节窗口，适用于不同密度的液体 ，通用性更广泛 7、0.1μL－10mL 10种不同量程选择，全面满足不同使用需求 8、0.5-10μl;10-100μl;30-300μl各2支 | 是 |
| 8 | 倒置显微镜 | 用途：普通活细胞观察，用于临床工作。 工作条件 1.1 适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（10%）/50Hz、气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行。 1.2 配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。 主要技术指标 2.1 倒置相差显微镜 *2.1.1 光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离必须为国际标准45mm。 2.1.2 调焦：通过物镜转盘的上下移动进行调焦（载物台高度固定）。备有聚焦机构同轴粗、微调旋钮，旋钮扭矩可调，由滚柱机构导向。粗调行程每一圈为≥36.8mm，微调行程每一圈为≤0.2mm。 *2.1.3 观察镜筒：宽视野三目镜筒，视场数≥22 2.1.4 照明装置：高性能LED光源 2.1.5 物镜： *2.1.5.1 预对中物镜4X （N.A.≥0.13；W.D. ≥16.8） *2.1.5.2 预对中物镜10X （W.D. ≥8.8） *2.1.5.3 预对中长工作距离物镜20X （W.D. ≥3.2） *2.1.5.4 预对中长工作距离物镜40X （W.D. ≥2.2） 2.1.6 载物台：备有右手用低位置同轴X、Y向传动旋钮。载物台行程：X=110mm，Y=74mm。 2.1.7 目镜：10×，视场直径为22mm 2.1.8 相差系统：预对中相差环板 *2.1.9 所采用光学元件均为环保无铅玻璃，样本上有ECO无铅认证标识 | 是 |
| 9 | 多功能水平电泳槽及 电泳仪电源 | 一、多功能水平电泳槽技术参数： 1. 电泳槽承载凝胶的最大面积：12 × 12cm 2. 制胶托盘种类：6 × 6cm，6 × 12cm，12 × 6cm，12 × 12cm 3. 最大电压负荷：500V 4. 容纳缓冲液总体积：1000ml 5. 外型尺寸（L × W × H）：31 × 17.5 × 8 cm 6. 制胶架规格 ： 6 × 6 cm ， 灌胶量 ： 25~30ml/块 制胶架规格 ： 6 × 12cm 12 × 6cm ， 灌胶量 ： 45~50ml/块 制胶架规格 ： 12 × 12cm ， 灌胶量 ： 90~100ml/块 7. 样品梳子规格 ： 1.0mm 25teeth ， 最大加样量 ： 15μl 样品梳子规格 ： 1.5mm 18teeth ， 最大加样量 ： 25μl 样品梳子规格 ： 1.5mm 13teeth ， 最大加样量 ： 50μl 样品梳子规格 ： 2.0mm 3teeth ， 最大加样量 ： 80μl（Marker）/ 200μl / 300μl /550μl 二、电泳仪电源技术参数 1．电源： 网电源：220VAC/50Hz 最大功率：75VA 保险丝：3A/250VAC 电源线：三线，接地 2. 输出： 四组直径 3.5mm 输出插座； 输出电压纹波小于 1%； 输出电压漂移小于 1%（开机后 10 分钟）； 输出电压调整率小于 1% 3．输出设定： 输出定时范围：0 ~ 999 分，1 分钟调节； 输出恒压范围：10 ~ 300 V，1V 调节； 输出恒流范围：5 ~ 400mA，1mA 调节； 同时输出四组电源，四组电源的电流不能大于 400mA a) 安全保护措施 无负载检测 过载/断路保护 b) 工作环境 温度：0-40 度 湿度：0-90% c) 尺寸 280(长)mm x 195(宽)mm x 85(高)mm d) 重量 3 Kg | 否 |
| 10 | 全能型蛋白快速转膜仪 | *1.转印通量：4块小胶或2块中型胶；2个转印盘设计，可运行2个独立的转印程序。 *2.转印速度：3分钟内完成2块TGX小胶的转印；7分钟内完成4块普通小胶或2块中型胶的转印。 3. 电源：整合型电源 4. 用户界面：显示屏程序化操作 5. 电极设计：6弹簧配合板式电极设计，确保压力及场强均一。 6. 应用性：可兼容传统实验试剂和耗材 7. 更快、更高通量的转印：在7分钟内转印标准小型或中型凝胶；高效转印大/小分子量蛋白质；单次运行能够转印1-4块小型凝胶或1-2块中型凝胶 8. 无需缓冲液或转印膜制备：即用型转印包，无需缓冲液或薄膜制备；可用于NC膜或PVDF的转印包；转印包中含有专利缓冲液 9. 开放系统：可选择快速预设程序，或手动输入转印条件；兼容传统的半干转印耗材，可进行30分钟的半干转印；兼容各种凝胶类型和浓度比例；可由用户自定义并储存程序 | 是 |
| 11 | 台式低速大容量离心机 | 1、最高转速：5350r/min 2、最大相对离心力：5030×g 3、最大容量：4×750ml 4、转速精度：±10r/min 5、定时范围：1min~99min 6、温度范围：-20℃～+40℃ 7、温控精度：±1℃ 8、压缩机组：高性能压缩机组环保制冷剂（R404A） 9、整机噪声：<65dB(A) 10、电源：AC220V±22V 50Hz 10A 11、整机功率：1600W 12、外形尺寸：710×630×440(mm) 13、重量：75kg 14、配置： 14.1、大容量冷冻离心机主机1台 14.2、4×750ml水平圆杯转子，水平转子体1个，最高转速4000rpm，最大离心力：3500xg 14.3、4×1×500ml(平底)适配器1套 14.4、4×7×50ml（尖底）适配器 1套 14.5、4×15×15ml(尖底)适配器 1套 14.6、4×21×10ml适配器1套 14.7、4×27×5/7ml适配器1套 14.8、4×37×5ml(放免管）适配器1套 14.9、4×56×1.5ml适配器1套 | 否 |
| 12 | 普通冰箱（4度，-20度） | - 面板颜色：黑色 - 2、面板材质：钣金 3、总容量：≤651L, 冷冻室≤220L, 二星冷冻室≤18L, 冷藏室≤413L 4、类型：对开门 5、制冷剂：R600a 6、冷冻能力（kg/12h）:8.5 7、额定电压/频率：220V/50Hz 8、综合耗电量（KW.h/24h）:≤0.98 9、能效等级：一级 10、压缩机类型：变频 11、尺寸：≤1800mm×908mm×738mm | - 否 |
| 13 | 超级恒温混匀仪 | *1、温度控制范围： 室温+5℃~100℃ 2、定时时间:1min~99h59min 3、温度均匀性：≤0.5℃ *4、控温精度:±0.25℃（在≤37℃）；±0.5℃（在≤95℃） 5、 显示精度：±0.1℃ *6、振荡速度:300~3000rpm 7、振荡幅度:2mm 8、加热时间(25-100℃): ≤12min 9、温度校准功能及短振荡点动功能 10、具有断电恢复功能，断电恢复后仪器可按原设定程序自动恢复运行 11、种模块可供选择，便捷的模块更换，便于清洁与消毒 12、外形尺寸：≤230×170×165mm 13、配置清单 13.1、超级恒温混匀仪主机，1台； 132、自选模块，1个； 13.3、电源线，1根； | 否 |
| 14 | 迷你离心机 | 1、转速：7200转/分钟 2、专利三合一转子：（2~1.5ml tube ×8孔0.5ml tube ×10孔0.2ml tube 8连排）×16孔，另配iiPCR专用毛细管×4孔 3、电源：100-120V/200-240V AC,50/60Hz,2A 4、外形尺寸：≤长宽高 183×151×153（mm） 5、重量：1.8Kg | 否 |
| 15 | 制冰机 | 1、制冰量：130kg/24h； 2、储冰量：35kg； 3、冷凝方式：风冷； 4、耗水量：<5.4L/h； 5、压缩机、制冷剂：无氟R134a； 6、箱体外壳：304／2B不锈钢； 7、输入功率：685W； 8.外形尺寸：≤635x611x945mm 9、冰型：不规则的细小颗粒状的雪花碎冰 | 否 |
| 16 | 荧光计 | 1.定量DNA， RNA和蛋白质样本测量时间：每个样本测量时间不超过3秒 2. 测量完整RNA和降解RNA，测量RNA完整性：每个样品测量时间不超过5秒 3. 上样量范围1-20μL，适合稀有样品以及低丰度样品 5. 自带试剂计算器，快速计算工作溶液配方 6. 强大的双核处理器，5秒内计算浓度，最多储存1000个样品数据 *7. 5.7英寸彩色LCD触摸屏，反应灵敏，操作方便 8. 可通过图形提示样品是否超过测量范围 9. USB闪存或USB数据线直接与电脑连接存取数据，更灵活有效地管理实验结果 10. 利用MyQubit在线设计工具，自定义创建和设计新分析应用 11. 专利性Molecular Probes荧光染料，只与特定分子结合才发荧光，可专一性地定量dsDNA，ssDNA，RNA，microRNA和蛋白质 *12. 高敏感度线性检测最低达到：dsDNA 0.01 ng/μL，ssDNA 0.05 ng/μL，RNA 0.25 ng/μL，microRNA 0.05 ng/μL ，蛋白质12.5 ng/μL 13. 使用界面支持多种语言，包括简体中文，英语，法语，西班牙语，意大利语，德语和日语。 14. 可用于检测Ion Sphere Particle的质量，以用于Ion PGM测序仪 15. 动态范围：5个数量级 *16. 光源：蓝色LED(最大 ~470 nm), 红色LED (最大~635 nm) *17. 激发通道：蓝光430–495 nm；红光600–645 nm 18. 发射通道：绿光510–580 nm；红光665–720 nm *19. 检测器：光电二极管，测量范围300-1,000 nm 20、仪器配置及必备件 20.1、荧光计：1台 20.2、电源适配器接头：1套 20.3、USB存储卡：1个（内含用户使用手册） 20.4、USB连接线：1条 | 是 |

郑州大学第一附属医院远程医学中心协同创新项目试剂采购

| 采购商品技术参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购物品 名称 | 技术参数要求 | 是否接受进口 |
| 1 | Next 酶学转化法甲基化建库试剂盒 | 1.酶学转化法甲基化建库试剂盒相比于传统的重亚硫酸盐测序方法可显著避免对DNA 造成损伤，导致 DNA断裂、丢失和GC偏嗜，适用于 Illumina 平台测序。高效的 EM-Seq 酶促转化可最大程度地减少对DNA的损伤，结合相应的文库制备流程，最终产生的高质量文库可以从有限的测序数据中更灵敏的检测到 5-mC和5-hmC； 2.起始DNA量≥10ng； *3.在至少1X测序深度下比传统方法多检测到 20%以上的 CpG 位点。而在至少 8X 测序深度下，CpG 位点覆盖度差异增加至2倍； 4.文库插入片段长度50-250bp | 是 |
| 2 | NovaSeq 6000 S4 Reagent Kit | - *1.二代测序试剂，适用于illumina NovaSeq 测序仪； - 2.具备单端，以及双端序列读取能力，最大读长不低于2x150bp； - 3.单次运行测序数据量≥3000G； - 4.读长2x150bp 时，测序质量Q30数值> 75%； - 5 5.每次运行最高可生成可读200亿个片段标签序列； - 6.单次可同时运行1张或者2张测序芯片； - 7.测序芯片可兼容独立泳道上样系统； - 8.测序试剂具备可识别追踪系统，配备射频识别芯片（RFID）。 | - 是 |
| 3 | cfDNA提取试剂盒 | 1 提取检测DNA主峰位：160-190bp 2 提取384个4ml 血浆样品。 3 拥有NMPA 一类备案 4 磁珠法提取cfDNA 样品 | - 否 |
| 4 | 高效cfDNA富集分离试剂盒 | 1 提取检测DNA主峰位：160-190bp 2 提取10000个4ml 血浆样品。 3 拥有NMPA 一类备案 4 磁珠法提取cfDNA 样品 | 否 |

郑州大学第一附属医院远程医学中心协同创新项目检测采购

| 采购商品技术参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购物品 名称 | 技术参数要求 | 是否接受进口 |
| 1 | - 基于高通量测序方法的TCR免疫组测序关键技术检测 | - 1.包含外周血样本Human TCR beta链免疫组库的样本处理、质控、建库、测序、基础数据分析； - 2.样本的免疫组文库构建采用全自动全封闭一次性自动化建库试剂盒完成，有效避免文库构建过程中的污染； - *3. 同一样品的重复性扩增测序结果一致，同一样品多次测序分析结果之间相关性的决定系数R2可达0.95 （P<0.0001）； - *4.样品一次建库中最多可检测到3 × 105种特异性CDR3克隆。 - 5.对于低浓度珍惜样品可以实现对总量最低为0.06纳克（相当于10个单细胞的DNA含量）的DNA样品扩增建库。 - 6.检测灵敏度高，可以检测到10-5 低频克隆到成功率达95%以上。 - *7.TCR测序采用illumina Novaseq6000 PE250试剂完成。 - 数据分析包含识别CDR3区域及氨基酸序列，并对序列取用频率、长度等参数进行聚类、克隆性和多样性等进行分析。 - 8.进行不少于144 个样本的蛋白检测服务 | 否 |
| 2 | 基于高通量测序方法的蛋白组学检测关键技术检测 | - 1.进行不少于144 个样本的蛋白检测服务； - *2.检测平台：基于邻位延伸技术的蛋白组检测平台； - 3.检测通量：可每次同时检测88个样品中超过368种蛋白标志物； - *4.灵敏度、可检测范围和变异系数：可分析低至 fg/ml的低丰度蛋白，同时也可检测μg/ml的高丰度蛋白，可检测范围跨度为10个log级别（fg/ml-μg/ml） - 5.质量控制：检出率达到75%以上，板内变异系数（CV值）≤15%，板间变异系数（CV值）≤25%； - 6.样品用量：每个样本每次检测样品使用量≤10μl； - 7.实验室需具备BSL-2资质，能安全处理对照标准品血浆； - 8.可检测样本类型：可检测多种复杂人体样品的蛋白质。包括但不限于血浆、血清、脑脊液、鼻分泌物、尿液、唾液、组织和细胞裂解物、细胞培养基、干血点等。 9.数据分析：提供结果报告和相关数据分析，质控数据统计包括：蛋白检出率质控及板内和板间CV质控数据；基本统计分析包括：样本QC分布结果展示、对差异蛋白进行学生检验分析或者方差分析、对差异蛋白数据进行生物功能富集分析、蛋白相关的生物信息数据库注释和蛋白互作网络分析等。 | 否 |

注：1.本项目核心产品为： 倒置荧光显微镜和真空离心浓缩仪  。核心产品为同一品牌且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算。评标后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价得分最高的获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2.招标文件中描述的产品名称（如有）、基本性能指标仅供投标人选择货物时在质量水平上进行参考，不具有限制性，投标人可提供品质相同的或优于同类的产品。

3.采购需求中除有特殊说明之外，本项目中所有指定的具体技术参数或参数范围，均应理解为是采购人可接受的最低要求。也即，当对应技术参数或参数范围是越小越好时，则指定的具体技术参数或参数范围应理解为是上限值或最大允许范围；当对应技术参数或参数范围是越大越好时，则指定的具体技术参数或参数范围应理解为是下限值或最小允许范围。供应商所投产品须符合国家和项目所在地的技术规范，在满足采购人所提要求的前提下提供与采购人要求的性能相当或更优的设备。

- 第五章 合同条款及格式

合同编号：（中标项目编号）

郑州大学政府采购货物合同

（10万元及以上模板）

甲方（全称）：     郑州大学

乙方（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方同意按照下述条款订立本合同，共同信守。

- 一、供货范围及分项价格表（详见附件1、附件2）

1.本合同所指货物包括原材料、燃料、设备、产品、硬件、软件、安装材料、备件及专用器具、文件资料等，详见附件1、附件2 ，此附件是合同中不可分割的部分。

2.本合同总价包括但不限于货物价款、包装、运输、装卸、保险费、安装及相关材料费、调试费、软件费、检验费、培训费等各种伴随服务的费用以及税金等。合同总价之外，甲方不再另行支付任何费用。

- 二、质量及技术规格要求

乙方须按合同要求提供全新货物（包括零部件、附件、备品备件等）货物的质量标准、规格型号、具体配置、数量等应符合招标文件要求，其产品为原厂生产，且应达到乙方投标文件及澄清文件中承诺的技术标准。

乙方应在本合同生效后7个工作日内向甲方提供安装计划及质量控制规范；并于     月     日前进驻安装现场；所有货物运送到甲方指定地点后，双方在     日内共同验收并签署验收意见。如甲方无正当理由，不得拒绝接收；在安装调试过程中，甲方有权采取适当的方式对乙方货物质量标准、规格型号、具体配置、数量以及安装质量和进度等进行检查。甲方如果发现乙方所供货物不符合合同约定，甲方有权单方解除合同，由此产生的一切费用由乙方承担。

- 包装与运输

货物交付使用前发生的所有与货物相关的运输、安装及安全保障事项等均由乙方负责；货物包装应符合抗震、防潮、防冻、防锈以及长途运输等要求，对由于包装不当或防护措施不力而导致的货物损坏、损失、腐蚀等损失均由乙方承担；在货物备交付使用前所发生的所有与货物相关的经济纠纷及法律责任均与甲方无关。

- 四、质保期与售后服务（详见附件3）

1.所有设备免费质保期为      年（自验收合格并交付给甲方之日起计算），终身维护、维修。

2.在质保期内，因产品质量造成的问题，乙方免费提供配件并现场维修，且所提供的任何零配件必须是其原设备厂家生产的或经其认可的。产品存在质量问题，甲方有权要求乙方换货。

3.乙方须提供一年    次全免费（配件+人力）对产品设备的维护保养。

4.乙方承诺凡设备出现故障，自接到甲方报修电话1小时内响应，3小时内到达现场，24小时内解决故障问题。保修期外只收取甲方零配件成本费，其他免费。

5.乙方未在规定时间内提供原配件或认可的替代配件，甲方有权自行购买，费用由乙方承担。

6.其它：

- 五、技术服务

1.乙方向甲方免费提供标准安装调试及   人次国内操作培训。

2.乙方向甲方提供设备详细技术、维修及使用资料。

3.软件免费升级和使用。

4.乙方有责任对甲方相关人员实施免费的现场培训或集中培训措施，保证甲方相关人员能够独立操作、熟练使用、维护和管理有关设备。

- 六、知识产权

乙方应保证甲方在使用该货物或货物的任何一部分时免受第三方提出的侵犯其知识产权、商业秘密权或其他任何权利的起诉。如因此给甲方造成损失，已方承诺赔付甲方遭受的一切损失。

- 免税

- 1.属于进口产品，用于教学和科研目的的，中标价为免税价格。

- 2.免税产品应由甲乙双方依据海关的要求签订委托进口代理协议，确认甲乙双方的责任与义务。委托进口代理协议作为本合同的不可分割部分。

- 3.免税产品通关时乙方必须进行商检，未商检的，造成的损失由乙方承担。

- 八、交货时间、地点与方式

1.乙方于    年  月  日之前将货物按甲方要求在甲方指定地点交货、安装、调试完毕，并具备使用条件，未经甲方允许每推迟一天，按合同总额的千分之五支付违约金。

2.乙方负责所供货物包装、运输、安装和调试，并承担所发生的费用；甲方为乙方现场安装提供水、电等便利条件。

3.安装过程中若发生安全事故由乙方承担。

4.乙方安装人员应服从甲方的管理，遵守国家法律法规和学校相关制度，否则一切后果均由乙方承担。

5.货物交付使用前，乙方负责对提供货物进行看管，并承担货物的丢失、损毁等风险。

- 九、验收方式

- 1.初步验收。甲方按合同所列质量标准、规格型号、技术参数以及数量等在现场验收，并填写初步验收单（详见附件4）。验收时，甲方有权提出采用技术和破坏相结合的方法。

- 乙方应向甲方移交所供设备完整的使用说明书、合格证及相关资料。乙方在所有设备（工程）安装调试、软件安装完毕后，开展现场培训，使用户能够独立熟练操作使用仪器或设备，尔后由供需双方共同初步验收；甲乙双方如产生异议，由第三方重新进行验收。如果乙方提供的货物与合同不符，甲方有权拒绝验收，由此所产生的一切费用由乙方承担。

- 2.正式验收：依据河南省财政厅“《关于加强政府采购合同监督管理工作的通知》【豫财购（2010）24号】”文件要求，政府采购合同金额50万元以上的货物采购项目，由使用单位初验合格后，向国有资产管理处提出验收申请，由采购单位领导牵头，会同财务、审计、资产管理及专家成立验收专家组进行正式验收。学校验收通过后，才能支付合同款项。

- 十、付款方式及条件

1.本合同总价款（大写）为：                 （小写：¥     元）。

2.付款方式：项目通过验收、审计后支付合同金额的95%，剩余款项待质保期满之后30日内支付。

- 十一、履约担保

乙方向甲方以转账的方式提供合同总额5%的履约保证金。履约担保金在签订合同前交学校财务处，货物验收合格，正式交付使用后予以退还。

- 十二、违约责任

乙方所交的货物产地、品牌、型号、规格、质量以及技术标准、数量等不符合合同要求，甲方有权拒收，由此产生的一切费用由乙方负责；因货物更换而造成逾期交货，则按逾期交货处理，乙方应向甲方每天支付合同标总额日千分之五的违约金。

甲方无正当理由拒收设备，应向乙方偿付拒收设备款额百分之五的违约金。甲方逾期付款，应向乙方支付本合同标的总额的日万分之四的违约金。

- 十三、其它

1.组成本合同的文件及解释顺序为：本合同及其附件、双方签字并盖章的补充协议和文件；投标书及其附件；招标文件及补充通知；中标通知书；国家、行业或企业（以最高的为准）标准、规范及有关技术文件；投标书及其附件。

2.双方在执行合同时产生纠纷，协商解决；协商不成，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.本合同共    页，一式   份，甲方执   份（用于合同备案、进口产品免税、验收、报账等事项），乙方执  份，招标公司执   份。

4.本合同未尽事宜，甲方双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。

5.本合同经双方法定代表人或其授权代理人签字并加盖单位公章后生效。

6.法律文书接收地址（乙方）：

甲方：                               乙方：

地址：                               地址:

签字代表（或委托代理人）：            签字代表：

电话：                              电话：

开户银行：

账号：

合同签署日期：       年    月    日

附件1：

供货范围及分项价格表                          单位：元

| 序号 | 设备名称 |  | 品牌型号 | 制造厂（商） | 原产地（国） | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否免税 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计： 小写：￥ 元 大写：人民币 元整 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2：

设备技术规格参数、功能描述及配置清单表

| 序 号 | 设备名称 | 具体技术规格参数、功能描述及配置清单描述 | 单 位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

附件3：

售后服务计划及保障措施

（由制造商及中标商签字盖章确认）

附件4：

郑州大学仪器设备初步验收单

No.                                         年   月   日

| 使用单位 |  |  |  |  | 使用人 |  |  | 合同编号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供货商 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同总金额 |  |  |  |  |  |
| 设备明细（品名、型号、规格、生产厂家、数量、金额等，不够可另附表） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 品名 |  |  | 技术参数 （规格型号） |  |  | 生产厂家（产地） |  |  | 数量 |  | 单位 |  | 金额 |
| 实 物 验 收 情 况 | 外观质量（有无残损，程度如何）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 清点数量（主机、配件、型号、规格、产地是否与招投标文件、合同、发票、装箱单的数量相同，若有出入，说明缺件名称、规格、数量、金额）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 仪器设备安装调试及使用人员培训情况（是否完成整套设备安装、有无安装缺陷，使用人员是否经过培训）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术验收情况 | 依据合同约定技术条款逐一测定设备的性能和各项技术指标，所测结果是否与合同约定技术条款规定的一样，性能是否稳定，配件是否齐全，是否有安全隐患，具体说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 初步验收情况 | □通过验收 □整改后再组织验收 □不通过验收 索赔要求 □其他结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组 成员签字 |  |  |  |  |  |  | 供货商 授权代表签字 |  |  |  |  |  |  |  |

附件5：

中标通知书

# 第六章 投标文件格式

投标文件封面格式

（项目名称及包号）

投	标	文	件

招标编号：

投标人：（盖单位电子签章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖个人电子签章）

详细地址：

联系电话：

年 月 日

## 一、投标函及投标函附录

（一）投 标 函

致（采购人）：

根据已收到贵方的（项目名称及包号）（采购编号）的招标文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，我单位经研究上述招标文件的投标须知、合同条款、技术参数及其它有关文件后，对本项目进行投标，我方愿以人民币（大写）  （小写    元）的投标报价，交货期为    ,承包上述项目的设备采购及安装、调试、验收、培训、质量保证期服务，与货物有关的运输和保险及其他伴随服务。

1、我方已详细审查全部招标文件，包括修改、澄清文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

2、我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、如果在规定的投标有效期内撤回投标文件或中标后拒绝签订合同，我们自愿接受相应主管部门处罚。

4、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与招投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5、如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，根据招标文件、我方的投标文件及有关澄清承诺书的要求，与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

6、遵守招标文件中要求的收费项目和标准。

投标人（盖单位电子签章）:

法定代表人或其委托代理人（签字或盖个人电子签章）：

地址:

电话:

邮箱:

邮政编码:

日期:年月日

（二）投标函附录

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标人名称 |  |
| 投标报价（元） | 大写： 小写： |
| 交货期 |  |
| 质量保证期 |  |
| 质量标准 |  |
| 投标有效期 |  |
| 保证金 | 0元 |
| 其他说明 |  |

投标人（盖单位电子签章）:

法定代表人或其委托代理人（签字或盖个人电子签章）：

日    期：年月日

## 二、分项报价表

| 序号 | 产品（服务）名称 | 品牌型号 | 制造厂（商） | 原产地（国） | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | 是否免税 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： 小写：￥ 元 大写：人民币元整 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖单位电子签章）:

法定代表人或其委托代理人（签字或盖个人电子签章）：

日    期： 年 月 日

## 三、技术指标和商务条款偏离表

（一）技术指标偏离表

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 产品（服务） 名称 | 招标文件 技术参数 | 投标文件 技术参数 | 偏离 (正/负/无) | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：投标人应对照招标文件货物规格要求，反映所提供产品和服务对招标文件的货物规格要求的全部正/负/无偏离（优于招标文件要求的为正偏离、低于招标文件要求得为负偏离，与采购要求相符的为无偏离）情况，投标人必须提供所投货物或者服务的具体参数值，并在文件中提供详细资料，否则不得分。

注：此表格若不够用，可根据实际自行扩展表格。

投标人（盖单位电子签章）:

法定代表人（盖个人电子签章）：

日    期：年月日

（二）商务偏离表

| 序号 | 招标文件相应内容 | 投标文件响应内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

说明：投标人应对照招标文件商务条款要求，提出正/负/无偏离（优于招标文件要求的为正偏离、低于招标文件要求得为负偏离、与采购要求相符的为无偏离）情况。在本表中做出偏离说明的项目，投标人必须提供详细资料。

注：此表格若不够用，可根据实际自行扩展表格。

投标人（盖单位电子签章）:

法定代表人（盖个人电子签章）：

日    期：年月日

注明：  1.投标人要如实填写偏离表。

  - 投标文件中的技术要求、商务要求偏离表应当按照招标文件中的技术要求、商务要求条款逐条对照，逐条描述是否响应招标文件中的技术要求、商务要求，缺少的条款将视为不响应。

  - 商务要求指：资格要求、交货期、质保期、招标控制价、付款方式、履约保证金、投标有效期等等实质性内容请各单位逐项对照响应在标书内。

- 四、法定代表人（负责人）身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名： 性别：年龄：职务：系 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖单位电子签章）：

年月日

- 五、授权委托书

本人	（姓名）系 （投标人名称）的法定代表人（负责人），现委托	（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称及包号）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：	。

代理人无转委托权。

后附：法定代表人、委托代理人身份证复印件

投标人（盖单位电子签章）：

法定代表人（盖个人电子签章）：

身份证号码：

委托代理人（签字）：

身份证号码：

年	月	日

## 六、技术部分

格式自拟

## 七、商务部分

格式自拟

## 八、投标人基本情况

业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 用户名称 | 合同金额 | 完成 项目质量 |  | 完成日期 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：后附相关证明材料

投标人（盖单位电子签章）:

法定代表人（盖个人电子签章）：

日    期：年月日

## 九、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在（投标项目名称）投标活动中，我公司保证做到：

一、公平参加本次投标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、回扣、佣金等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定的处罚。

投标人（盖单位电子签章）:

法定代表人（盖个人电子签章）：

日    期：年月日

### 十、政府采购政策

- 10-1  中小企业声明函

（供应商属于中小企业的填写，不属于的无需填写此项内容）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）和（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（企业电子签章）

法定代表人：（个人电子签章）

日  期：    年    月   日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

#### 10-2  供应商监狱企业声明函

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本企业（单位）为直接供应商提供本企业（单位）制造的货物。

（1）本企业（单位）        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）本企业（单位）        （请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（企业电子签章）：

日  期：    年    月   日

说明：符合要求的单位，按照上述格式进行填写；不属于监狱企业的不需要提供。

- 10-3  残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（企业电子签章）：

日  期：    年    月   日

说明：符合要求的单位，按照上述格式进行填写并提供相关证明材料；不属于残疾人福利性单位的不需要提供。

工信部联企业[2011]300号 大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

- 附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

- 企业划分指标以现行统计制度为准。

（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。

（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。

（3）资产总额，采用资产总计代替。

## 十一、资格证明文件

格式自拟

- 十二 、投标人认为需要提供的其他材料

格式自拟